一、检查发现的问题

 1.南-622：①气体供应商资质不全，气瓶无溯源信息和检验合格证；②气瓶台账记录不完整；③消防通道不通畅；④没有设置废弃物暂存区；⑤危化品柜信息未关联；⑥危化品未实行“一物一帐”；

 2.南-625：①危化品信息未录入安全管理系统；②危化品无台账；③生物废物垃圾袋使用在生活垃圾桶；④配电箱下堆积过量纸箱；⑤气体供应商资质不全，气瓶无溯源信息和检验合格证；⑥气瓶台账记录不完整；⑦精麻药物未实行“五双”管理；

 3.南-626：①部分危化品信息未录入安全管理系统；②易制毒化学品未实行“五双”管理；③气体供应商资质不全，气瓶无溯源信息和检验合格证；④气瓶台账记录不完整；⑤没有设置好废弃物暂存区；

 4.南-715：①生物废物垃圾袋使用在生活垃圾桶；②气体供应商资质不全，气瓶无溯源信息和检验合格证；③气瓶台账记录不完整；④气瓶未固定；⑤危化品未录入安全管理系统；⑥危化品未实行“一物一帐”；⑦ 精麻药物未实行“五双”管理；

 5.南-717：①没有设置好废弃物暂存区；②危化品信息未录入安全管理系统；③生物废物垃圾袋使用在生活垃圾桶；④气体供应商资质不全，气瓶无溯源信息和检验合格证；⑤气瓶台账记录不完整；⑥气瓶未固定；

 6.南-725：①气体供应商资质不全，气瓶无溯源信息和检验合格证；②气瓶台账记录不完整；③气瓶未固定；

  7.南-819：①气体供应商资质不全，气瓶无溯源信息和检验合格证；②气瓶台账记录不完整；③没有设置好废弃物暂存区；④危化品无台账；

 8.南-820：①气体供应商资质不全，气瓶无溯源信息和检验合格证；②气瓶台账记录不完整；③气瓶未固定；④没有设置好废弃物暂存区；⑤消防通道不通畅；

  9.南-823/824：①部分气体供应商资质不全，气瓶无溯源信息和检验合格证；②气瓶台账记录不完整；③堆积过量纸箱；

 10.南-826：①危化品无台账；

 二、落实整改要求

 1.南-622：①停止在该供应商购买气体，一周内清理不合格气瓶，在锐竞平台上选择有资质齐全的供应商购买；②补充气瓶台账记录；③移除杂物；④使用专用胶带设置好暂存区；⑤危化品柜信息录入安全管理系统；⑥补充危化品“一物一账”台账；

 2.南-625：①危化品柜信息录入安全管理系统；②补充危化品“一物一账”台账；③更换垃圾桶；④清除纸箱并且配电箱下不可堆积物品；⑤停止在该供应商购买气体，一周内清理不合格气瓶，在锐竞平台上选择有资质齐全的供应商购买；⑥补充气瓶台账记录；⑦精麻药物实行“五双”管理；

 3.南-626：①完善危化品信息录入；②易制毒化学品实行“五双”管理；③停止在该供应商购买气体，一周内清理不合格气瓶，在锐竞平台上选择有资质齐全的供应商购买；④补充气瓶台账记录；⑤使用专用胶带设置好暂存区；

 4.南-715：①更换垃圾桶；②停止在该供应商购买气体，一周内清理不合格气瓶，在锐竞平台上选择有资质齐全的供应商购买；③补充气瓶台账记录；④按要求固定气瓶；⑤危化品柜信息录入安全管理系统；⑥补充危化品“一物一账”台账；⑦精麻药物实行“五双”管理；

 5.南-717：①使用专用胶带设置好暂存区；②危化品信息录入安全管理系统；③更换垃圾桶；④停止在该供应商购买气体，一周内清理不合格气瓶，在锐竞平台上选择有资质齐全的供应商购买；⑤补充气瓶台账记录；⑥按要求固定气瓶；

 6.南-725：①停止在该供应商购买气体，一周内清理不合格气瓶，在锐竞平台上选择有资质齐全的供应商购买；②补充气瓶台账记录；③按要求固定气瓶；

 7.南-819：①停止在该供应商购买气体，一周内清理不合格气瓶，在锐竞平台上选择有资质齐全的供应商购买；②补充气瓶台账记录；③使用专用胶带设置好暂存区；④补充危化品“一物一账”台账；

 8.南-820：①停止在该供应商购买气体，一周内清理不合格气瓶，在锐竞平台上选择有资质齐全的供应商购买；②补充气瓶台账记录；③按要求固定气瓶；④使用专用胶带设置好暂存区；⑤移除杂物；

 9.南-823/824：①停止在该供应商购买气体，一周内清理不合格气瓶，在锐竞平台上选择有资质齐全的供应商购买；②补充气瓶台账记录；③清除纸箱；

 10.南-826：①补充危化品 “一物一账”台账；