一、检查发现的问题

**1.医学园1栋南-819（徐培）：**①大量易燃耗材纸箱杂乱堆放（\*）；②医疗垃圾和普通实验垃圾混装（\*\*）；③生物安全柜内杂物过多，未及时清理（\*\*）；④测试完的病毒样品堆满桌面，未及时清理（\*\*）；⑤HSV活病原感染实验需确认相关资质（\*\*）；⑥电箱下面有杂物台（\*）；⑦洗眼装置周边有障碍物（\*）；⑧实验室有厨具，有食物（\*）；⑨消毒酒精储存量过多（\*\*）。

**2. 医学园1栋南-332（徐鸣阳）：**①废液区未设置警戒线（\*\*）。

**3. 医学科技楼综合楼1041（陈元）：**①管制品柜未上锁，无台账（\*\*）；②部分资产未张贴学校固定资产标识（\*）；③实验室无每日自查记录（\*）；④高压灭菌标记“已报废”，经查询学校资管理系统尚未申请报废流程，现场检查时电源指示灯亮（\*）；⑤实验观察窗被阻挡（\*）；⑥低温冰箱无警示标识（\*）；⑦实验室脏乱，废弃物乱丢弃；实验室存放饮用水、食物；水槽内放置一双鞋；微波炉未标识实验用（\*）；⑧烘箱旁堆满易燃杂物（\*）；⑨过夜饲养小鼠（\*\*\*）；⑩实验室信息牌无二维码（\*）。

**4. 医学科技楼综合楼1120（郭德银）：**①废液品未分区，废液桶无托盘（\*\*）；②实验室卫生状况差；微波炉无实验用标识（\*）；③房间存在小鼠饲料，鼠笼，请实验室全面清理，杜绝饲养小鼠情况（\*\*\*）；④超低温冰箱使用插电板供电（\*）；⑤实验用废弃物未及时清理（\*\*）；⑥废液放置于冰箱旁（\*）；⑦安全信息牌信息不准确（\*）；⑧实验日常安全检查未更新（\*\*）；⑨气瓶未固定（\*\*）；⑩试剂架上堆放泡沫箱等杂物过多（\*）；生物垃圾与普通实验垃圾未分类（\*\*）；细胞间无人员进出记录（\*）。

二、落实整改要求

**1.医学园1栋南-819（徐培）：**①合理摆放耗材纸箱；②将医疗垃圾和普通实验垃圾明确分隔开来；③及时清理生物安全柜内杂物；④及时清理实验桌面的病毒样品；⑤确认HSV活病原感染实验相关资质；⑥清空配电箱下面杂物；⑦清空洗眼装置周边障碍物；⑧清空实验室内的厨具和食物；⑨控制消毒酒精储存量在合适范围。

**2. 医学园1栋南-332（徐鸣阳）：**①设置废液区警戒线。

**3. 医学科技楼综合楼1041（陈元）：**①对管制品柜上锁并补充台账；②补充张贴学校固定资产标识；③补充实验室每日自查记录；④贴封条断电停用，跟学院反馈待报废灭菌锅的情况；⑤确保实验观察窗不被阻挡；⑥在低温冰箱上张贴警示标识；⑦清理实验室，并确保实验室内无厨具和食物，在微波炉张贴“实验用”标签；⑧确保烘箱四周没有堆放杂物；⑨请实验室全面清理，杜绝饲养小鼠情况；⑩在实验室信息牌补充二维码。

**4. 医学科技楼综合楼1120（郭德银）：**①设立废液区，并给废液桶添加托盘；②清理实验室，并确保实验室内无厨具和食物，在微波炉张贴“实验用”标签；③请实验室全面清理，杜绝饲养小鼠情况；④超低温冰箱请使用墙上插座供电，如无请联系物业拉明线设置墙上插座；⑤及时清理实验用废弃物；⑥将废液回收至废液区的废液桶内；⑦更新完善安全信息牌信息；⑧更新实验日常安全检查记录；⑨固定气瓶；⑩清理试剂架上杂物；生物垃圾与普通实验垃圾未分类；补充细胞间人员进出记录。