一、检查发现的问题

**1.南-626（赵文学、蒋璇）：**①信息牌上未勾选灭火要点（\*）；②实验室危险化学品无危险化学品安全技术说明书（MSDS）（\*\*）；③试剂直接叠放，堆放在地上（\*\*）；④管制类化学品无台账（\*\*）；⑤管制类化学品未上锁（\*\*）；⑥废液暂存处设置在冰箱与危险化学品柜旁，且堆放有大量饮料瓶（\*\*）；⑦冰箱顶部及周围堆放纸箱等易燃物（\*）；⑧超低温冰箱未粘贴分层清单（\*）；⑨生物安全柜2023年未进行安全检查（\*\*）；⑩工作区摆放有大量食物（\*）；实验室通风厨内有鼠笼，水瓶、饲料和垫料（\*）；有液氮，无防护眼镜或面屏（\*）；实验用食品未张贴实验用标识和标签（\*）；废弃离心管直接丢弃于水槽（\*）。

**2.南-625（张旭东）：**①现场无法提供实验动物放行条（\*\*\*）。

**3.南-706（刘甘强）：**①无实验室安全信息牌（\*）。

**4.南-721（谢小多）：**①接线板置于地面（\*）。

二、落实整改要求

**1.南-626（赵文学、蒋璇）：**①信息牌上补充详细信息；②补充危险化学品安全技术说明书（MSDS）；③将试剂分类妥善存放至试剂柜；④补充台账及相关信息；⑤按照规定配置双人双锁；⑥清理相关杂物；⑦清除冰箱顶部易燃物并且禁止在冰箱上堆积物品；⑧补充及张贴冰箱详细存放物品清点；⑨联系厂家对安全柜进行安全检查；⑩实验工作区不可存放食品；清理小鼠饲养物品并禁止在实验室饲养动物；添置液氮护具；实验用食品张贴实验用标识和标签；清理水槽实验垃圾。

**2.南-625（张旭东）：**①提供实验动物相关文件。

**3.南-706（刘甘强）：**①补充实验室安全信息牌。

**4.南-721（谢小多）：**①将接线板悬挂墙上避免置于地面。